# Данные заказа и протокол проверки — датчик давления

Перевод с китайского языка. Исходный файл: 检测报告，压力变送器.pdf. Страниц в оригинале: 1.

## Стр. 1 — Данные заказа и протокол проверки преобразователя (датчика) давления

### Данные заказа

Изготовитель: Shanghai Zhongchuang Huiyi Chuangan Jishu (Шанхай Чжунчуан Хуэйи, сенсорные технологии) Co., Ltd.

| № п/п | Дата заказа | Наименование изделия | Модель | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.7.2 | Преобразователь (датчик) давления | ZCD302KaKFJ1A1S1E1D3T1 | 1 | Диапазон: 0.01 Па ~ 500 Па, разрешение: 0.01 Па, присоединение: G1/2 (316L), выход: 4-20 мА + HART, питание: 24 VDC |
| 2 | 2026.7.2 | Преобразователь (датчик) давления | ZCD302KaKFJ1A1S1E1D3T1 | 1 | Диапазон: 0.01 Па ~ 500 Па, разрешение: 0.01 Па, присоединение: G1/2 (316L), выход: 4-20 мА + HART, питание: 24 VDC |

### Протокол проверки

Дата проверки: 2026.7.23

Проверку провёл: Ding Wenbing

| Проверяемый параметр | Требование / норматив | Значимость | Средство контроля | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Маркировка: модель, товарный знак, номер партии. Надписи должны быть чёткими, точными, без ошибок | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Внешний вид | 1. Поверхность чистая, без заметных царапин, недостатка материала, коррозии и иных дефектов | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Внешний вид | 3. Уплотнительные поверхности чистые, без царапин, заусенцев и иных отклонений | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Упаковка | Датчик должен иметь специальный упаковочный ящик. Внутри упаковки должны быть обёртка, прокладки или наполнитель для защиты от вибрации. На упаковочном ящике должна быть этикетка с указанием: a) наименования, товарного знака; b) модели изделия; c) даты контроля | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Изоляция | ≧100 МОм | ▲ | Измерение | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Функциональная проверка | Выход в нулевой точке: 3.92 мА ~ 4.08 мА; выход при полной шкале: 19.98 мА ~ 20.02 мА | ▲ | Измерение | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |

[Примечание переводчика: △ / ▲ — обозначения степени значимости проверяемого параметра, перенесены как в оригинале. Нумерация пунктов «1» и «3» в разделе «Внешний вид» — как в оригинале.]

[Печать: Shanghai Zhongchuang Huiyi Chuangan Jishu (Шанхай Чжунчуан Хуэйи, сенсорные технологии) Co., Ltd. — печать для договоров]