# Протокол заводских приёмочных испытаний — шестерёнчатый расходомер

Перевод с китайского языка. Исходный файл: Протокол_поверки_шестеренчатого_расходомера.pdf (исходное имя: 出厂检验报告-齿轮流量计.pdf). Страниц в оригинале: 1.

## Стр. 1 — Протокол заводских приёмочных испытаний

Протокол заводских приёмочных испытаний

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Шестерёнчатый расходомер | Дата изготовления | 07-2026 |
| Типоразмер / модель | GF04 | Диапазон расхода, л/ч | 5-250 |
| Заводской номер изделия | 20260070108 | — | — |
| Среда испытаний | Масло | Температура калибровки | 25℃ |
| Коэффициент прибора (K-фактор) | 5424.091 | — | — |

| Расход, л/мин (Flow, L/min) | ΣQ расходомера, л (Flowmeter, L) | Эталонный объём, л (Standard volume, L) | Средняя погрешность (Average evaluation error, EM) | Повторяемость (Repeatability, Er) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.000 | 0.00 |
| 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.000 | 0.00 |
| 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.000 | 0.00 |
| 1.0 | 4.015 | 4 | 0.375 | 0.12 |
| 1.0 | 4.013 | 4 | 0.375 | 0.12 |
| 1.0 | 4.014 | 4 | 0.375 | 0.12 |
| 2.00 | 8.033 | 8 | 0.412 | 0.12 |
| 2.00 | 8.031 | 8 | 0.412 | 0.12 |
| 2.00 | 8.031 | 8 | 0.412 | 0.12 |
| 3.00 | 12.047 | 12 | 0.392 | 0.12 |
| 3.00 | 12.045 | 12 | 0.392 | 0.12 |
| 3.00 | 12.046 | 12 | 0.392 | 0.12 |
| 4.17 | 20.078 | 20 | 0.390 | 0.06 |
| 4.17 | 20.077 | 20 | 0.390 | 0.06 |
| 4.17 | 20.078 | 20 | 0.390 | 0.06 |

[Примечание переводчика: в оригинале значения расхода, средней погрешности и повторяемости даны в объединённых ячейках на каждую группу из трёх измерений; здесь они повторены в каждой строке.]

Формулы:

(Em)i = ((Qm)i − (Qs)i) / (Qs)i × 100%

(Er)i = [(Em)i]max − [(Em)i]min / dn

Примечание (Remark): —

| Утвердил (Approved By) | Дата (Date) | Проверил (Checked By) | Дата (Date) |
| --- | --- | --- | --- |
| Niu Huaming | 07-2026 | Zhang Feng | 07-2026 |

[Печать: Контроль пройден — соответствует. Контролёр № 1]

[Отметка сканирующего приложения в нижнем углу: «CS 扫描全能王 (CamScanner) — приложение для сканирования, которым пользуются 300 млн человек»]